| # L.p. | # Parametry techniczne | # Parametry graniczne (wymagane) I oceniane | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikaty i Dokumenty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 7 | Rok produkcji: 2020, aparat fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu | TAK, Podać |  |
|  | Aparat do znieczulania |  |  |
| 8 | Zasilanie elektryczne 220V-240V, 50Hz-60Hz | TAK |  |
| 9 | Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej, kółka antyelektrostatyczne, niepozostawiające śladów . | TAK |  |
| 10 | Hamulec kół centralny | TAK |  |
| 11 | Aparat do znieczulania i monitor funkcji życiowych tego samego producenta | TAK. |  |
| 12 | Aparat do znieczulania dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13 | Wysuwany blat do pisania | TAK |  |
| 14 | Oświetlenie blatu wbudowane z regulacją | TAK |  |
| 15 | Zasilanie gazami: O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m, wtyki w standardzie AGA | TAK |  |
| 16 | Zasilanie gazami: N2O z butli | TAK |  |
| 17 | Awaryjne zasilanie gazami: O2 i N2O z butli, do butli fabryczne uchwyty na butle 10 l | TAK |  |
| 18 | Reduktory O2 i N2O, nakręcane (połączenia gwintowane), wyposażone w przyłącza do aparatu. | TAK |  |
| 19 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut w każdych warunkach, (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) | TAK |  |
| 20 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny objętość zbiorników min. 1200 ml, podać | TAK |  |
| 21 | Uchwyt do minimum dwóch parowników gazów anestetycznym (sevofluran, desfluran) mocowanych jednocześnie; mocowanie – kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mocowaniem typu Dräger. Dodatkowe gniazdo elektryczne do zasilania parownika Desfluranu, nad szyną parowników. | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
| 22 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera | TAK |  |
| 23 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 24 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | TAK |  |
| 25 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
| 26 | Kompaktowy, podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych, o niskiej podatności, nie wystający poza obrys podstawy. | TAK |  |
| 27 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 28 | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji, włącznie z czujnikami przepływu | TAK |  |
| 29 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow.. | TAK |  |
| 30 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 31 | W zestawie komplet części do sterylizacji | TAK |  |
| 32 | Komplet dodatkowych/zapasowych czujników przepływu | TAK |  |
| 33 | Obejście tlenowe, o dużej wydajności, podać wydajność | TAK |  |
| 34 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 35 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1,2 l | TAK, Podać |  |
| 36 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu | TAK |  |
| 37 | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów –wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
| 38 | Respirator anestetyczny wbudowany | TAK |  |
| 39 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) | Elektryczny napęd respiratora - 2 pkt. Pneumatyczny napęd – 0 pkt. |  |
| 40 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 41 | Tryb ręczny | TAK |  |
| 42 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 43 | Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV) przy dodatnim ciśnieniu w obwodzie pacjenta | TAK |  |
| 44 | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  |
| 45 | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
| 46 | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 47 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 48 | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i w trybie objętościowym) | TAK |  |
| 49 | Tryb PS (Pressure/Support) | TAK |  |
| 50 | Tryb PSV (pressure Support Ventilation) | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) | TAK |  |
| 52 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode, HLM | TAK |  |
| 53 | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS) | TAK |  |
| 54 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | TAK |  |
| 55 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | TAK, Opisać |  |
| 56 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych ( z sieci centralnej i z butli) | TAK, Opisać |  |
|  | Regulacje |  |  |
| 57 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 | TAK, podać |  |
| 58 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min | TAK, podać |  |
| 59 | Regulacja objętości oddechowej minimum od 5 do 1400 ml, podać zakres | TAK, podać |  |
| 60 | Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa), podać zakres | TAK, podać |  |
| 61 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 5 do 70 cmH2O (hPa), podać zakres | TAK, podać |  |
| 62 | Regulacja Plateau w zakresie minimum od 5% do 50% w czasie wdechu | TAK, podać |  |
| 63 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min | TAK, podać |  |
| 64 | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK, podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 65 | Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 66 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 67 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 68 | Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 69 | Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia powietrza | TAK |  |
| 70 | Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia N2O | TAK |  |
| 71 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych | TAK |  |
| 72 | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 73 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 74 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 75 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 76 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 77 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 78 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 79 | Ciśnienia plateau | TAK |  |
| 80 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 81 | - Częstości oddychania | TAK |  |
| 82 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 83 | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). | TAK |  |
| 84 | Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | TAK |  |
| 85 | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej MVspont | TAK |  |
| 86 | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT | TAK |  |
| 87 | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | TAK |  |
| 88 | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania | TAK |  |
| 89 | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej | TAK |  |
| 90 | Kapnografia i kapnometria | TAK |  |
| 91 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka | TAK |  |
| 92 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |
| 93 | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
| 94 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  |
| 95 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| 96 | - Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora | Tak – 2 pkt. - Nie – 0 pkt. |  |
|  | Inne |  |  |
| 97 | - Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 98 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. | TAK |  |
| 99 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| 100 | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł | TAK |  |
| 101 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |
| 102 | Dodatkowy mechaniczny manometr do pomiaru ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 103 | Dodatkowy, niezależny, zintegrowany z aparatem przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę | TAK |  |
| 104 | Ekran aparatu wbudowany w urządzenie o przekątnej min. 12” i rozdzielczości 800 x 600 pikseli; sterowanie za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła | TAK |  |
| 105 | Możliwość wykorzystania drenów jednorazowych z chipem pamięci | TAK |  |
| 106 | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać | TAK, Podać |  |
| 107 | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK, podać |  |
| 108 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację wspomaganą ciśnieniowo z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (PSV) | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor do aparatu |  |  |
| 109 | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
| 110 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego. | TAK |  |
| 111 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur przynajmniej do 40°C | TAK |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |
| 112 | Monitor pacjenta gotowy do współpracy z centralą monitorującą za pośrednictwem standardowej sieci komputerowej typu Ethernet (IEEE802.3), z wykorzystaniem protokołów TCP/IP bez dodatkowych inwestycji oraz transmisję typu multicast. | TAK |  |
| 113 | Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci, bez konieczności wykorzystania centrali pielęgniarskiej lub innych komputerów/serwerów | TAK |  |
|  | Montaż |  |  |
| 114 | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  |
|  | Specyfikacja monitora |  |  |
| 115 | Wygodne przeglądanie danych na kolorowym ekranie o przekątnej przynajmniej 17”w formacie panoramicznym.. Wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 116 | Wygodne włączanie, przy użyciu jednej operacji (jak np. naciśnięcie przycisku) ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi, oraz ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi, zapewniającą dobrą widoczność z większej odległości | TAK |  |
| 117 | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. | TAK |  |
| 118 | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | TAK |  |
| 119 | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania. | TAK |  |
| 120 | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami | TAK |  |
| 121 | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca oczyszczenie ekranu | TAK |  |
| 122 | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące tzw. do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe" | TAK |  |
| 123 | Port USB (min. 2 szt.) z możliwością podłączenia czytnika kodów kreskowych w celu ułatwienia procesu przyjmowania pacjenta oraz z możliwością wykonywania kopii konfiguracji monitora. | TAK |  |
| 124 | Możliwość podłączenia kardiomonitora do systemu przyzywania personelu medycznego, tzw. „Nurse-Call” | TAK |  |
| 125 | Dedykowane złącze w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie systemu antykradzieżowego typu kensington-lock | TAK |  |
| 126 | Monitor wyposażony we wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 127 | Możliwość rozbudowy o interaktywny dostęp do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie monitora, z zachowaniem podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |
| 128 | Możliwość rozbudowy monitora o komputerową kartę znieczulenia, o minimalnych wymaganiach: - możliwość automatycznej akwizycji danych pacjenta (przynajmniej imię i nazwisko, wzrost i masa ciała) na podstawie wprowadzonego numeru identyfikacyjnego - automatyczna akwizycja wybranych parametrów z monitora pacjenta i aparatu do znieczulania, w wybranych odstępach czasowych - dokumentacja terapii płynowej i lekowej - interaktywny dostęp do karty na ekranie oferowanego monitora pacjenta, obsługa za pomocą klawiatury i myszy komputerowej - interaktywny dostęp do karty na stacjonarnych i przenośnych urządzeniach komputerowych - formularze do wydruku oparte na aktualnym rozporządzeniu Ministra zdrowia - możliwość archiwizacji w komputerowych systemach bazodanowych - możliwość wykorzystania zbieranych danych do analiz i porównań, przy wykorzystaniu standardowych narzędzi analitycznych | TAK |  |
| 129 | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Konieczna jest deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | TAK |  |
| 130 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem | TAK |  |
| 131 | Możliwość drukowania na drukarce laserowej wstępnie sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia. | TAK |  |
| 132 | W przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej monitor umożliwia kontynuację monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną, temperatury i CO2 co najmniej przez 3 godziny. Ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów wszystkich wymaganych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów | TAK |  |
| 133 | Możliwość rozbudowy o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych powinno być możliwe tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu nazwą i okresowo zmienianym hasłem lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. W szczególności wyklucza się każdą możliwość bezpośredniego kopiowania danych pacjenta z monitora na wyjmowane pamięci (USB, SD itp.), podłączane do monitora | TAK |  |
| 134 | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do mierzonych parametrów za pośrednictwem sieci szpitala, przewodowej i bezprzewodowej, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu monitorów pacjenta powinien być możliwy tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do systemu nazwą i okresowo zmienianym hasłem lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. | TAK |  |
| 135 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci | TAK |  |
| 136 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji powinno wchodzić ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywację alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), granic alarmowych poszczególnych parametrów | TAK |  |
| 137 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora | TAK |  |
| 138 | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc | TAK |  |
| 139 | Monitor wyświetla dane z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe, w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych i pętli oddechowych, razem z danymi hemodynamicznym. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci | TAK |  |
| 140 | Monitor umożliwia podgląd parametrów pacjenta z innego monitora podłączonego do sieci monitorowania, może wyświetlać informacje o alarmach występujących w innych monitorach, umożliwia zdalne uruchomienie wydruku i zdalne wyciszenie alarmu. Możliwość wydzielania grup monitorów, które przekazują sobie informacje o alarmach. | TAK |  |
| 141 | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła | TAK |  |
| 143 | Wygodna funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej oraz czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 144 | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
| 145 | Monitor przystosowany do przenoszenia, posiada rączkę lub równoważne rozwiązanie ułatwiające trzymanie w dłoni. Masa do 7 kg | TAK |  |
| 146 | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością przynajmniej 1 min. | TAK |  |
| 147 | Monitor umożliwia wybranie zapisu trendów z wyższą rozdzielczością, poniżej 10 sekund – podać | Rozdzielczość trendów 1 sekunda – 3 pkt Wyższa wartość – 0 pkt |  |
| 148 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | TAK |  |
| 149 | Monitor wyposażony w, niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | TAK |  |
| 150 | Monitor wyposażony w kalkulator dawek leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH |  |  |
| 151 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji | TAK |  |
| 152 | - Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 153 | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | TAK |  |
| 154 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
| 155 | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |
| 156 | Monitor posiada specjalny tryb pracy, włączany przez użytkownika, umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK- 2pkt. NIE- 0 pkt |  |
| 157 | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
| 158 | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Montaż |  |  |
| 159 | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
| 160 | Monitor stacjonarny mocowany na górze aparatu do znieczulania | TAK |  |
| 161 | Dostępne mocowania modułu transportowego z ekranem do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie modułu transportowego na czas transportu | TAK |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |
| 162 | Moduł transportowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 163 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran dotykowy | TAK- 2 pkt NIE – 0pkt |  |
| 164 | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez, co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |
| 165 | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1,5 kg | TAK |  |
| 166 | Moduł transportowy wraz z ekranem przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK |  |
| 167 | Moduł transportowy wraz z ekranem przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą, co najmniej IPX4 | TAK |  |
| 168 | - Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej następujących parametrów: 3, 5, 7, 8 oraz 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | - TAK |  |
| 169 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1-minutowej w całym zakresie | TAK |  |
| 170 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 1 krzywej dynamicznej i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK |  |
| 171 | - Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | TAK |  |
| 172 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | TAK – 2 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 173 | - Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  |
|  | MONITOR STACJONARNY |  |  |
| 174 | Monitor stacjonarny wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej minimum 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności za pomocą zewnętrznych ekranów kopiujących. | TAK |  |
| 175 | Ekran monitora w poziomym formacie panoramicznym 16:10 lub 16:9 | TAK |  |
| 176 | Możliwość rozbudowy liczby jednocześnie wyświetlanych krzywych dynamicznych do 16 | TAK – 2 pkt NIE-0 pkt |  |
| 177 | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | TAK |  |
| 178 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuty w całym zakresie | TAK |  |
| 179 | - Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | TAK |  |
| 180 | Monitor wyposażony w dedykowaną aplikację ułatwiającą porównanie zmian zestawu wybranych parametrów, np. ocenę skuteczności manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany. Aplikacja wyposażona w pionowe, przesuwane kursory, służące do wyświetlania wartości liczbowych porównywanych parametrów. Wynik analizy może być wydrukowany na drukarce laserowej | TAK – 2 pkt NIE-0 pkt |  |
| 181 | Monitor stacjonarny jest komputerem medycznym lub jest wyposażony w zintegrowany komputer medyczny z funkcjonalnością pozwalającą na uruchamianie na jego ekranie dostępu do systemu szpitalnego. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX Opisać oferowane rozwiązanie | TAK |  |
| 182 | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz/lub klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | TAK |  |
| 183 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | TAK |  |
| 184 | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | TAK- 2 pkt. NIE- 0p |  |
| 185 | - Monitor stacjonarny wyposażony w funkcję automatycznego przełączanie wyświetlania na tryb nocny o godzinie ustawionej przez użytkownika | - TAK- 2 pkt. - NIE- 0 pkt |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 186 | Ograniczenie miejsca zajmowanego na stanowisku pacjenta przez zastosowanie zasilacza wbudowanego w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | TAK |  |
| 187 | Zasilanie elektryczne 220V-240V, 50Hz-60Hz | TAK |  |
| 188 | Wbudowane zasilanie (akumulator) pozwalający na kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 4 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |
| 189 | EKG | TAK |  |
| 190 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
| 191 | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | TAK |  |
| 192 | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr zakłóceń pochodzących z urządzeń do chirurgii/elektrochirurgii | TAK |  |
| 193 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z 6 elektrod, wykorzystując standardowy układ odprowadzeń kończynowych i przedsercowych | TAK |  |
| 194 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 195 | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | TAK- 2 pkt NIE- 0pkt |  |
| 196 | W komplecie przewody do podłączenia 3 elektrod, po 2 szt. | TAK |  |
|  | Analiza ST |  |  |
| 197 | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -12 do +12 mm | TAK |  |
| 198 | - Monitorowanie wielkości oraz zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | - TAK- 2 pkt - NIE- 0 pkt |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |
| 199 | Analiza arytmii, włączana na żądanie, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę | Zaawansowana analiza arytmii (min. 16 definicji) – 5 pkt Podstawowa analiza arytmii (arytmie śmiertelne) – 0 pkt |  |
| 200 | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK |  |
|  | Oddech |  |  |
| 201 | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
| 202 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET lub Masimo | TAK |  |
| 203 | Wyświetlane wartości liczbowych saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
| 204 | Możliwość rozbudowy o pomiar: wskaźnika zmienności pletyzmogramu (PVI), zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | TAK- 2 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 205 | W komplecie przewód interfejsowy 2 sztuki i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 2 szt. | TAK |  |
|  | Temperatura |  |  |
| 206 | - Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | - TAK |  |
| 207 | - Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | - TAK |  |
| 208 | Dostępny jest moduł do pomiaru temperatury głębokiej. | TAK |  |
| 209 | W komplecie czujnik temperatury skóry -2 szt. temperatury głębokiej np. przełyk - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciśnienie metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
| 210 | - Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego, do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 211 | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
| 212 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK |  |
| 213 | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
| 214 | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | TAK |  |
|  | Ciśnienie metodą inwazyjną (IBP) |  |  |
| 215 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch kanałach, z możliwością rozbudowy do 4. Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. | TAK |  |
| 216 | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
| 217 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |
| 218 | W komplecie przewody (kable) do podłączenia przetworników DTX 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Zwiotczenie mięśni (NMT) |  |  |
| 219 | Moduł, lub przenośny, łatwy w użyciu monitor przewodnictwa mięśniowo-nerwowego służący do monitorowania działania środków zwiotczających z zastosowaniem akceleromiografii, w trakcie zabiegów operacyjnych. Parametry wyświetlane na ekranie to minimum NMT odpowiedź na pojedyncze wymuszenie, TOF i PCT Monitorowanie zwiotczenia za pomocą czujnika reagującego na ruchy w 3 płaszczyznach (3D), nie wymagającego kalibracji przed pomiarem; tryby stymulacji: TOF- seria poczwórna, PTC – liczba potężcowa; Impuls -0.1HZ, DBS 3.3 i 3.2- salwa dwóch impulsów, Stymulacja tężcowa 5s- 50Hz lub 100Hz; | TAK |  |
|  | Monitorowanie BIS |  |  |
| 220 | Możliwość rozbudowy o analizę bispektralna BIS przy pomocy modułu Aspect BIS, platforma XP lub entropi i SPI | TAK, Podać |  |
|  | Monitorowanie gazowe |  |  |
| 221 | Monitorowanie gazowe, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby MAC. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 180ml/min. Automatyczne rozpoznawanie anestetyku, również w przypadku zmiany środka w trakcie trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  |
| 222 | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar rzutu minutowego serca (C.O.), z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. | TAK, Podać |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |
| 223 | Monitor umożliwia przygotowanie własnego zestawu granic alarmowych, przyjmowanych automatycznie dla nowego pacjenta. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  |
| 224 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 225 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych przed przybyciem pacjenta oraz obsługę linii pomiarowych bez zakłócania monitorowania innych parametrów | TAK |  |
| 226 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu | TAK |  |
| 227 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, widoczna z 360 stopni | TAK |  |
| 228 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia | TAK |  |
| 229 | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy monitora bez alarmu | TAK |  |
|  | Transport pacjenta |  |  |
| 230 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie. Brak konieczności wpisywania danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK |  |
| 231 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, umożliwiający ciągłe i nieprzerwane monitorowanie co najmniej EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x4), temperatury (x2), oraz CO2 podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonego aparatu do znieczulania, wyników obliczeń (hemodynamicznych, utlenowania i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK |  |
| 232 | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów | TAK |  |
| 233 | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania | TAK |  |
| 234 | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i szybkie przesunięcia palcem i palcami po ekranie. | TAK |  |
| 235 | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta | TAK |  |
| 236 | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku | TAK |  |
| 237 | Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe (WiFi) z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż standardy przemysłowe, nie będą akceptowane. Rozbudowa o możliwa bez konieczności wysyłania monitora do serwiu, WiFi nie może zmienić wymiarów, masy, ani odporności modułu na warunki zewnętrzne | Tak Opisać |  |
| 238 | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku przesyła dane do monitora stacjonarnego przez łącze optyczne, lub równoważne rozwiązanie, które nie ulega zużyciu przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu | TAK |  |
| 239 | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. | TAK |  |
| 240 | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego oraz sterowanie funkcjami monitorowania z obu urządzeń | TAK |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
| 241 | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego | TAK |  |
| 242 | Monitorowanie 12 odprowadzeń z 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych | TAK |  |
| 243 | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii | TAK |  |
| 244 | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich monitorowanych jednocześnie odprowadzeniach EKG | TAK |  |
| 245 | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 13 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. | TAK |  |
| 246 | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Pomiar Oddechu |  |  |
| 247 | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości cyfrowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK |  |
| 248 | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |
| 249 | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET, lub równoważnym pod względem dokładności pomiaru w takich warunkach | TAK |  |
| 250 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz wskaźnik perfuzji | TAK |  |
| 251 | Pomiar saturacji algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem publikowanych własności pomiarowych i funkcji, pozwalającym na wykorzystanie wszystkich czujników z katalogu Nellcor | TAK |  |
| 252 | Możliwość pomiaru saturacji w dwóch torach, z wyświetlaniem różnicy saturacji. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 253 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin | TAK |  |
| 254 | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut | TAK |  |
| 255 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 256 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych nazw powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw | TAK |  |
| 257 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu | TAK |  |
| 258 | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólna skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika | TAK |  |
| 259 | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem) | TAK |  |
| 260 | Tryb ECMO, automatycznie blokujący alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i ciśnień statycznych, z rejestracją w pamięci monitora czasu włączenia i wyłączenia tego trybu, do audytu i dokumentacji | TAK |  |
| 261 | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia w oparciu o krzywą referencyjną oddechu. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
| 262 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur | TAK |  |
| 263 | Jednoczesna wyświetlanie 3 wartości temperatury: T1, T2 i ich różnicy | TAK |  |
| 264 | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz 1, 2…lub a, b…) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw | TAK |  |
| 265 | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar wewnętrznej temperatury głowy za pomocą czujnika mocowanego na czole | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia |  |  |
| 266 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
| 267 | Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 268 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 3 metry | TAK |  |
| 269 | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
| 270 | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów | TAK |  |
| 271 | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
| 272 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach | TAK |  |
| 273 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |
| 274 | W zestawie jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych i dzieci, z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | TAK |  |
| 275 | W zestawie pułapka wodna (min. 12 szt.), kabel do uziemienia aparatu. | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż |  |  |
| 276 | Dostawa i montaż realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |
| 277 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania | TAK |  |
| 278 | Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 279 | Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 280 | Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia | TAK |  |
| 281 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 282 | Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 283 | Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów. | TAK |  |
| 284 | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych | TAK |  |
| 284 | Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, w przypadkach szczególnych do 12 dni roboczych. | TAK |  |
| 285 | W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 286 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 287 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 288 | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | TAK |  |

Punkty za parametry oceniane max. 36 pkt