| # L.p. | # Parametry techniczne | # Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikaty i Dokumenty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 7 | Rok produkcji: 2020 lub późniejszy, aparat fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu | TAK, Podać |  |
|  | Endoskopowa kamera 4K- 2 szt. |  |  |
| 8 | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie) | TAK |  |
| 9 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |
| 10 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK |  |
| 11 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK |  |
| 12 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK |  |
| 13 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK |  |
| 14 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |
| 15 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
| 16 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG | TAK |  |
| 17 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | TAK |  |
| 18 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
| 19 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK |  |
| 20 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK |  |
| 21 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK |  |
| 22 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
| 23 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
| 24 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 25 | Waga głowica kamery - 0,5 kg | TAK |  |
| 26 | Waga konsoli kamery - 5,44 kg | TAK |  |
| 27 | Przewód głowicy kamery - długość 3,05 m | TAK |  |
| 28 | Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm głęb. | TAK |  |
|  | Medyczny monitor 32 cale (4K) – 2szt. |  |  |
| 29 | Rozdzielczość obrazu min. 4096 x 2160 | TAK |  |
| 30 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK |  |
| 31 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK |  |
| 32 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK |  |
| 33 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK |  |
| 34 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK |  |
| 35 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | TAK |  |
| 36 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. | TAK |  |
| 37 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 38 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |
| 39 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |
| 40 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
| 41 | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK |  |
| 42 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |
| 43 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |
| 44 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 45 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
| 46 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
| 47 | Zużycie energii: 85W | TAK |  |
| 48 | Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość) | TAK |  |
| 49 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK |  |
| 50 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK |  |
| 51 | Waga netto monitora: 10,5 kg | TAK |  |
| 52 | Montaż monitora na wysięgniku obecnego monitora, demontaż obecnego monitora, przeprowadzenie okablowania sygnałowego przez kolumnę, sufit szczelny i ramię monitora | TAK |  |
| 53 | W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających montaż monitora na wysięgniku, montaż monitora na ramieniu na kolumnie laparoskopowej. | TAK |  |
| 54 | Ramię monitora na kolumnie umożliwiające obrót monitora wokół osi pionowej 2 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED – 2 szt. |  |  |
| 55 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . | TAK |  |
| 56 | Urządzanie posiadające: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK |  |
| 57 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 58 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała | TAK |  |
| 59 | Żywotność LED min 60 000 godzin | TAK |  |
| 60 | Moc źródła światła 240 W | TAK |  |
| 61 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
| 62 | Tryb gotowości standby | TAK |  |
| 63 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 64 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 65 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 66 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 67 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 68 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 69 | Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0 | TAK |  |
| 70 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych | TAK |  |
| 71 | Urządzenie laserowe klasy 1M | TAK |  |
| 72 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5 mm | TAK |  |
| 73 | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb. | TAK |  |
| 74 | Waga 7,3 kg | TAK |  |
| 75 | Światłowód autoklawowalny, średnica 5mm, długość 3m - 4 szt | TAK |  |
|  | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi – 2 szt. |  |  |
| 76 | Uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK |  |
| 77 | Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) | TAK |  |
| 78 | Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 79 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |
| 80 | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |
| 81 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK |  |
| 82 | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 83 | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |
| 84 | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych | TAK |  |
| 85 | Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu | TAK |  |
| 86 | Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota | TAK |  |
| 87 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK |  |
| 88 | Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |
| 89 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK |  |
| 90 | Wejścia wideo: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080 | TAK |  |
| 91 | Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I) | TAK |  |
| 92 | Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł | TAK |  |
| 93 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK |  |
| 94 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK |  |
| 95 | Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu | TAK |  |
| 96 | Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) | TAK |  |
| 97 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK |  |
| 98 | Moduł obsługi DICOM | TAK |  |
| 99 | Pilot zdalnego sterowania urządzeniami | TAK |  |
| 100 | Możliwość głosowego sterowania urządzeniami | TAK |  |
| 101 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK |  |
| 102 | Możliwość zapisania 500 przypadków | TAK |  |
| 103 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK |  |
| 104 | Obsługa Wifi | TAK |  |
| 105 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK |  |
| 106 | Masa całkowita: 10,2kg | TAK |  |
| 107 | 31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.) | TAK |  |
|  | Insuflator CO2 - 2 szt.- |  |  |
| 108 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK |  |
| 109 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30 mmHg | TAK |  |
| 110 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch | TAK |  |
| 111 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |
| 112 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 113 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |
| 114 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |
| 115 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK |  |
| 116 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |
| 117 | Cztery tryby pracy insuflatora | TAK |  |
| 118 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |
| 119 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |
| 120 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK |  |
| 121 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK |  |
| 122 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | TAK |  |
| 123 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK |  |
| 124 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK |  |
| 125 | Max. pobór mocy: 150 VA | TAK |  |
| 126 | Max. pobór prądu: 630 mA | TAK |  |
| 127 | Masa: ok. 9 kg | TAK |  |
| 128 | Insuflator zasilany z sieci centralnej CO2, w zestawie dwa przewody łączące insuflator z gniazdem – standard AGA, – długość 1,5m, 2 szt. | TAK |  |
| 129 | Wielorazowy dren do insuflatora - 4 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa 10 mm 30 stopni – 4 szt. |  |  |
| 130 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10 mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . | TAK |  |
| 131 | W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki | TAK |  |
|  | Ramię centralne do monitora medycznego – 2 szt. |  |  |
| 132 | Ramię centralne sprężyste 300/350mm do monitora LCD z półką 45cm | TAK |  |
| 133 | Ramię mocowane do kolumny | TAK |  |
| 134 | Monitor zabezpieczony przed upadkiem | TAK |  |
|  | Medyczny monitor 26" z osłoną – 2 szt. |  |  |
| 135 | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | TAK |  |
| 135 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha | TAK |  |
| 136 | Przekątna ekranu 26”, ekran panoramiczny | TAK |  |
| 137 | Rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm | TAK |  |
| 138 | Jasność: 500 cd/m2 | TAK |  |
| 139 | Kontrast: 1400:1 | TAK |  |
| 140 | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz | TAK |  |
| 141 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 142 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |
| 143 | - 5 trybów skalowania obrazu: Fill All (pełny ekran), - V-Fill (dopasowanie w pionie), - H-Fill (dopasowanie w poziomie), - One-To-One (jeden do jednego), - Fill-Aspect (dopasowanie do pełnego ekranu z zachowaniem proporcji) | - TAK |  |
| 144 | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | TAK |  |
| 145 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 146 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
| 147 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK |  |
| 148 | Możliwość zablokowania przycisków | TAK |  |
| 149 | Synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK |  |
| 150 | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK |  |
| 151 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK |  |
| 152 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |
| 153 | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK |  |
| 154 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
| 155 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 9 specjalności | TAK |  |
| 156 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 4 efekty. | TAK |  |
| 157 | Wejścia.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK |  |
| 158 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
| 159 | Zużycie energii: 35-65W | TAK |  |
| 160 | Wymiary: 660,4 mm× 442mm × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) | - TAK |  |
| 161 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK |  |
| 162 | Waga: 8,6 kg | TAK |  |
| 163 | Osłona monitora wykonana z przeźroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK |  |
| 164 | Kabel DVI 10m – 2 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowa pompa Laparoskopowa z końcówką roboczą - 12 szt. |  |  |
| 165 | Jednorazowa pompa irygacyjna z końcówką roboczą zasilana bateryjnie- automatyczna, sterylna, opakowanie zbiorcze 6 szt. -2 opakowania (12 szt.) | TAK |  |
| 166 | Pompa gotowa do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu bez potrzeby stosowania dodatkowych drenów. | TAK |  |
| 167 | Bezpośrednie podłączenie do worka z solą fizjologiczną. | TAK |  |
| 168 | Równoległe wprowadzenie drenów z tylu uchwytu eliminujące splątanie. | TAK |  |
| 169 | Dren z ergonomiczną rękojeścią umożliwiającą ssanie, płukanie. | TAK |  |
| 170 | Wbudowany port prowadnicy światłowodu laserowego – umożliwia wykorzystanie techniki laserowej bez konieczności zmiany instrumentarium | TAK |  |
| 171 | Zintegrowany zawór regulujący oddymianie pola operacyjnego podczas zabiegu. | TAK |  |
| 196 | Płynna regulacja irygacji. | - TAK |  |
| 197 | 2 niezależne przyciski na drenie do płukania | TAK |  |
| 199 | Dren z możliwością zastosowania z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazowymi końcówkami ssąco –płuczącymi. W średnicach: 2 mm,3 mm,5 mm,10 mm. | TAK |  |
| 200 | Dren z możliwością zastosowania go z końcówkami sond elektrochirurgicznych. | TAK |  |
|  | Integracje |  |  |
| 201 | Możliwość integracji ze szpitalnym systemem informatycznym. | TAK |  |
| 202 | Możliwość integracji z HIS, RIS i PACS | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż |  |  |
| 203 | Dostawa i montaż realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |
| 204 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania | TAK |  |
| 205 | Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie | TAK |  |
| 206 | Gwarancja i serwis |  |  |
| 207 | Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 209 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty uruchomienia | TAK |  |
| 210 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 211 | Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 212 | Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów. | TAK |  |
| 213 | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia | TAK |  |
| 214 | Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 12 dni roboczych. | TAK |  |
| 215 | W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 216 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 217 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 218 | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | TAK |  |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów (  wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji ) spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

3. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

4. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

5. W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony  internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

6. Niniejszym oświadczam, że oferowane powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................................................

Data i podpis Wykonawcy