## załącznik nr 1A
Załącznik nr 1A do SIWZ 17/ZP/2020
Pakiet 1 - Rękawy papierowo-foliowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent / numer katalogowy | Cena jedn. Netto w zł | VAT % | Cena jedn. Brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | PRÓBKI
1 | Rękawy papierowo-foliowe: Produkt zgodny z normą ISO 11607, PN EN 868. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta, a nie dystrybutora oraz opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy . Papier medyczny o gramaturze 60g/m2. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania - nie mniej niż 4,0kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 2,0 kN/m. Folia minuimun 6 warstw o grubości min. 51. Znak CE umieszczony na zgrzewie, wskażnik sterylizacji parą wodną czytelny, umieszczony pod zgrzewem poza przestrzenią pakowania. Symbol kierunku otwierania umieszczony zarówno od strony papieru jak i foli. Nadrukowany kod pozwalający dotrzeć do danych procesu produkcji. Rolka o długości 200 mb nawinięta folią do góry.Każda rolka zabezpieczona dodatkowo folią i zapakowana w karton. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Tolerancja wymiarów +/- 2%. | 50 MM | szt | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | po ok.. 1,5 metra rękawa z szerokości 200 mm i 300 mm
2 |  | 75 MM | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 100 MM | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 120 MM | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 150 MM | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 200 MM | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 250 MM | szt | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 300 MM | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto:………………………………..
Słownie: …………………………..
Pakiet 2 - TOREBKI PAPIEROWO-FOLIOWE PŁASKIE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar w mm | Jednostka miary | Ilość op. | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | PRÓBKI
1 | Torebki papierowo - foliowe płaskie. Produkt zgodny z normą ISO 11607, PN EN 868. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta, a nie dystrybutora oraz opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy . Papier medyczny o gramaturze 60g/m2. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania - nie mniej niż 4,0kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 2,0 kN/m. Folia minuimun 6 warstw o grubości min. 51 . Znak CE umieszczony na zgrzewie, Wskażnik sterylizacji parą wodną czytelny, umieszczony pod zgrzewem poza przestrzenią pakowania. Symbol kierunku otwierania umieszczony zarówno od strony papieru jak i foli. Nadrukowany kod pozwalający dotrzeć do danych procesu produkcji. Torebki pakowane po 100 sztuk. Każda paczka zabezpieczona dodatkowo folią. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Oferowany towar powinien pochodzić z bieżącej produkcji. Tolerancja wymiarów +/- 2% | 75 X 150 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
2 |  | 75 X 250 | op | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
3 |  | 75 X 300 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
4 |  | 100 X 200 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
5 |  | 100 X 250 | op | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
6 |  | 100 X 300 | op | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
7 |  | 120 X 250 | op | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
8 |  | 120 X 300 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
9 |  | 150 X 300 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
10 |  | 150 X 380 | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
11 |  | 210 X 280 | op | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
12 |  | 210 X 350 | op | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
13 |  | 250 X 380 | op | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: …………………………………..
Słownie: ……………………………………….
Pakiet 3 - AKCESORIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | PRÓBKI
1 | RĘKAW TYVEC - FOLIA płaski przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru (H2O2), wykonany z niepowlekanej włókniny HDPE pod nazwą TYVEC, która spełnia wymagania normy EN 868-9:2009. wolna od zanieczyszczeń , substancji toksycznychn i zapachu. Folia wielowarstwowa BIOPET/PE przezroczysta, nietoksyczna. Grubość 62 µm .Gramatura 65 g/m2. Wytrzymałość na zerwanie, w kierunku wytwarzania 250mN. Wytrzymałość na zerwanie, w poprzek kierunku wytwarzania 250 mN. Wydłużenie do zerwania, w kierunku wytwarzania 60%. Wydłużenie do zerwania, w poprzek kierunku wytwarzania 60%. Odporność na temperaturę od 0 C do100 C. Parametry zgrzewania od 120-130°C. Zgrzew minimum 6 mm.Wytrzymałość zgrzewu minimum 1,5 N/15 mm. Na każdym rękawie nadrukowany kod pozwalający dotrzeć do danych procesu produkcji oraz wskaźnik chemiczny typu 1, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia. Rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Długość rolki 100 mb. | 75 MM | rolka | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | po ok. 3 metry z rękawa z szerokości 200mm
2 |  | 100 MM | rolka | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 150 MM | rolka | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 200 MM | rolka | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 250 MM | rolka | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 300 MM | rolka | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 350 MM | rolka | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TEST KONTROLI JAKOŚCI ZGRZEWU DO OPAKOWAŃ TYVEK-FOLIA przeznaczony do zgrzewarek rotacyjnych, służący do kontroli prawidłowości doboru parametrów temperatury i nacisku w czasie zgrzewania. Test posiada pola do wypełnienia po sprawdzeniu zgrzewu. Opakowanie po 250 sztuk | x | op | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
9 | Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik do kontroli poprawniości procesu sterylizacji plazmowej(potwierdzenie dokumentem wydanym przez producenta) Typ 4 wg ISO 11140-1:2014. Zgodność wskaźnika z aktualnie obowiązującą normą potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta wskaźnika. Nie zmienia barwy pod wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie 250 sztuk. | x | op | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 4 - KASETY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | KASETY STERRAD 100NX DO STERYLIZACJI NADTLENKIEM WODORU NA 5 CYKLI | x | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 5 - PAPIER KREPOWANY DO STERYLIZACJI PAROWEJ
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar w cm | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | PAPIER KREPOWANY DO STERYLIZACJI PAROWEJ - o gramaturze nominalnej 60g/m2 i grubości min. 0,16 mm. Bez zapachu. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, a siarczanów nie więcej niż 0,04%. Wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PN EN 868. Papier biało / zielony pakowany naprzemiennie. | 120 x 120 | szt | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 6 - TESTY MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNI-DEZYNFEKTORZE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | TEST DO KONTROLI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W MYJNI - DEZYNFEKTORZE. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, zgodny z PN EN 867-1 integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. | x | szt | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
2 | TEST DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA W MYJNI - DEZYNFEKTORZE i MYJCE ULTRADŻWIĘKOWEJ. Test zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5, naniesioną na dwie strony plastikowego arkusza umożliwiajacy kontrolę mycia w czterech kierunkach. Odczyt wyniku natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. | x | szt | 17000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
3 | UCHWYT DO TESTÓW KONTROLI MYCIA W MYJNI - DEZYNFEKTORZE. Uchwyt kompatybilny z testami skuteczności mycia, umożliwiającymi kontrolę mycia z czterech różnych kierunków. | x | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
4 | TEST POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEN BIAŁKOWYCH. Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekundzie z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | x | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 7 - AKCESORIA DO STERYLIZACJI - MOŻNA SKŁADAĆ OFERTY NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Wskażnik kontroli prawidłowości zgrzewania opakowań medycznych papierowo - foliowych w zgrzewarkach rotacyjnych, rolkowych, zgodny z ISO 11607-1 | x | szt | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
2 | Filtry jednorazowe do kontenerów sterylizacyjnych, okrągłe, o średnicy 19 cm | x | szt | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
3 | Pakiet testowy Bowie - Dicka (134 stopnie - 3,5 min.) jednorazowy zgodny z normą ISO 11140-4. Arkusz wskaźnika chemicznego w środku pakietu testowego, nie mniejszy niż 12x12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastujący kolor przebarwienia umożliwiający jednoznaczny odczyt, na odwrocie arkusza pola do wpisania informacji ewidencyjnych. | x | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Ściereczki włókninowe białe do czyszczenia i wycierania narzędzi. Wymiary 330 x 370 mm. | x | szt | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
5 | Rękawice ochronne z włókien aramidowych, odporne na temperaturę 100 st, dobrze wchłaniające pot. Nadajace się do prania w temperaturze 30 stopni. | x | para | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
6 | Rękawice ochronne z włókien aramidowych, odporne na temperaturę 100 st, dobrze wchłaniające pot. Nadajace się do prania w temperaturze 30 stopni. | x | para | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 8 - SYSTEM KONTROLI PRACY STERYLIZATORA PAROWEGO
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | TEST KONTROLI WSADU Wskaźniki chemiczne zintegrowane do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, pokryte polimerem, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanym przyrządem testowym procesu zgodnymi z normą PN EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (kolor pomarańczowy). Jeden test bada cały wsad w sterylizatorze o pojemności 6 jednostek wsadowych. | x | szt | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
2 | PRZYRZĄD PCD DO KONTROLI JAKOŚCI WSADU Przyrząd testowy kontroli wsadu do pary wodnej, walidowany wg PN EN 867-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej, symulacja wsadów kanałowych, wsadów porowatych i narzędzi litych, zakrętka i obudowa wykonane z tworzywa sztucznego chroniącego przed oparzeniem, przyrząd wielokrotnego użycia w kolorze pomarańczowym. | x | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
3 | TEST BOWIE - DICKA Testy symulacyjne Bowie-Dick (134 stopnie C, 3,5 min.), do kontroli pracy sterylizatorów, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanym przyrządem testowym procesu składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (kolor fioletowy) | x | szt | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
4 | PRZYRZĄD TESTOWY PCD DO TESTU BOWIE - DICKA Przyrząd testowy procesu Bowie&Dick, walidowany wg PN EN 867-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej, symulacja wsadów z kanałami, wsadów porowatych i narzędzi litych, zakrętka i obudowa wykonane z tworzywa sztucznego chroniącego przed oparzeniem, przyrząd wielokrotnego użycia w kolorze fioletowym. | x | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 9 - KOSZE DO MYJNI - DEZYNFEKTORA
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Koszyki z drobnej siatki przeznaczone do mycia i sterylizacji narzędzi ze stali nierdzewnej, posiadające zamknięcie. | 90 x 90 x 50 mm | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
2 | Koszyki z drobnej siatki przeznaczone do mycia i sterylizacji narzędzi ze stali nierdzewnej, posiadające zamknięcie. | 235 x 120 x 60mm | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Kosz do bezpiecznego mycia endoskopów z uchwytami silikonowymi i zamknięciem, wykonany ze stali nierdzewnej. Na jedną optykę. | 460 x 80 x 52mm | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | X
4 | Kosz do bezpiecznego mycia endoskopów z uchwytami silikonowymi i zamknięciem, wykonany ze stali nierdzewnej. Na dwie optyki. | 290x 80 x 52 mm | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 10 - STSTEM DOKUMENTACJI W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI.
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Koperta z nadrukiem przeznaczona do dokumentacji kontroli mycia i dezynfekcji ,posiada miejsce na zapisy decyzji o zwolnieniu wsadu, z miejscem na wklejanie etykiet i testu mycia, liczba cykli do zapisania na jednej stronie nie mniej niż 9. Dostosowana do wpinania do segregatora, opakowanie 100 szt | 230 X 325 mm | op | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
2 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zapisania na jednej kopercie 16, miejsce na wklejenie etykiety, posieda miejsca zapisy o programach przygotowujących strylizator do pracy oraz decyzji o zwolnieniu wsadu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. dostosowana do wpinania do segregatora. opakowanie 100 szt | 230 x 325 mm | op | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………..
Słownie: …………….
Pakiet 11 - SYSTEM DOKUMENTACJI T-DOC DO DRUKAREK ZEBRA FIRMY GETINGE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Etykieta trójdzielna, dwustronnie klejona. Przeznaczona do sterylizacji zarówno parą wodną jak i nadtlenkiem wodoru. Górna część etykiety w rozmiarze 100 x 35 mm, doln część dzielona na 2 części o wymiarze 50 x 21 mm. Bez wskaźnika sterylizacji. | 101 x 56 mm | szt | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
2 | Kalka zebra w rozmiarze 110 mm x 450m przeznaczona do drukarki T-DOC firmy Getinge | 110 mm x 450m | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
3 | Skaner bezprzewodowy laserowy z wyświetlaczem. Ręczny, laserowy przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych zgodny z posiadanym przez zamawiającego systemem dokumentacji obiegu narzędzi T-DOC1000SDM, odczyt z odległości do 110 cm, klasa szczelności min. IP65. Odporność na upadek min. 2 m | x | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
4 | Skaner bezprzewodowy bez wyświetlacza. Ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych zgodny z posiadanym przez zamawiającego systemem dokumentacji obiegu narzędzi T-DOC 1000SDM. Skaner typu LED, szybkość odczytu min. 325 skanów/s, odczyt z odległości do 80 cm. Czytnik typu Linear Imager. | x | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 12 - AKCESORIA DO MYCIA NARZĘDZI
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednosta miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Wieszak na szczotki ze stali kwasoodpornej z 10 haczykami. | x | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
2 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, wytrzymuje temp 134 st C. Długość całkowita 175 mm. Jedna strona dł szczotki 30 mm, dł włosia 10 mm, druga strona dł szczotki 40 mm, dł włosia 10 mm. | x | szt | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Zestaw szczotek rozmiary: po trzy szt dł 215 mm x śr 1,6 mm; dł 215 mm x 2,0mm; 215mm x 2,5 mm; 215mm x3,0mm;215 x4,0mm;300mm x3,0mm;405 x5,0mm;405mm x7,0mm;610mm x10,0mm; szczotka ze stalowym włosiem dł całkowita 40 mm, dł włosia 15 mm. Po 6 szt szczotka z włosiem plastikowym dł całkowita 180 mm, dł szczotki 40 mm, dł włosia 15 mm; dwustronna szczotka z nylonowym włosiem, dł całkowita 175, jedna strona dł szczotki 35 mm, dł włosia 10 mm, druga strona dł szczotki 25 mm, dł włosia 5 mm. | x | zestaw | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
4 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi rurowych, do mycia w myjniach-dezynfektorach i sterylizacji w temp. 134 st.C , dł całkowita300mm. Dł szczotki 100 mm, średnica 10 mm. | x | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi rurowych, do mycia w myjniach-dezynfektorach i sterylizacji w temp. 134 st.C , dł całkowita300mm. Dł szczotki 100 mm, średnica 15 mm. | x | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia rurek trachotomijnych, dł całkowita ok 95 mm, dł szczotki ok. 50 mm, średnica włosia ok. 9,5 mm. | x | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
7 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia rurek trachotomijnych, dł całkowita ok 200 mm, dł szczotki ok.100 mm, średnica włosia ok. 12,5 mm. Opakowanie 3 szt | x | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
8 | Uchwyt do mycia nerek wielorazowych, przeznaczony na 8 szt | x | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x
9 | Osłona twarzy z gumką, nieparujaca, dla osób noszących okulary. | x | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 13 - AKCESORIA DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednosta miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Paski do znakowania narzędzi, odporne na warunki sterylizacji parą wodną w formacie karty A4 jedna karta zawiera 44 paski dł. 50 mm, 44 paski dł. 38 mm, 220 pasków dł. 25 mm. 20 różnych kolorów. Z każdego koloru po dwie karty. | x | szt | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Jednorazowe plastikowe przeźroczyste osłonki na narzędzia wytrzymujące temp. 134 st.C, szerokość narzędzia 10 mm, szerokość nacięcia 15 mm, długość robocza 60 mm. Opakowanie 1000 szt | x | op | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
3 | Jednorazowe narożniki na rogi tac zapobiegające przedzieraniu się opakowań. Opakownie zawiera 600 szt. | x | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
4 | Plastikowe plomby o przekroju prostokątnym, zabezpieczajace przed nieautoryzowanym otwarciem, kompatybilne z kontenerami firmy Aesculap, posiadające wskaźnik sterylizacji. Opakowanie 1000 szt | x | op | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 14 - FARTUCHY WZMOCNIONE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednosta miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Fartuch jednorazowy włókninowy niesterylny, tył -materiał oddychający, przód i rękawy odporne na wodę. Długie rękawy z gumowym mankietem. Rozmiar uniwersalny, długość 136 cm, gramatura 30g/m2 . | x | szt | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Pakiet 15 - OPAKOWANIA POSTERYLIZACYJNE
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jednosta miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Próbki
1 | Opakowania posterylizacyjne: Torebka foliowa z zamknięciem służąca do przechowywania i transportu wysterylizowanych pakietów. Zamknięcie torebki poprzez warstwę klejącą – wielorazowe. Właściwości folii: - struktura torebki: - grubość – minimum 60 µm - wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne: ≥20 N/mm2 | 30 x 50 cm | op = 500 szt | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..